## Results
G16 PGM
Nitrogen | Meas.No. | Qmut | Qref | error | Unc. (k=2) | e_2sd | n
| - | m3/h | m3/h | % | % | % | -
| 1 | 2.9385 | 2.9264 | 0.41469 | 0.20114 | 0.021416 | 5
| 2 | 2.2345 | 2.2253 | 0.41617 | 0.20015 | 0.007858 | 5
| 3 | 1.013 | 1.0095 | 0.35136 | 0.20067 | 0.016336 | 5
| 4 | 0.60315 | 0.60131 | 0.3053 | 0.20126 | 0.022517 | 5
| 5 | 0.30082 | 0.30042 | 0.1326 | 0.20201 | 0.028432 | 5
| 6 | 0.10037 | 0.101 | -0.63225 | 0.26763 | 0.17784 | 5
CO2 | 7 | 2.2403 | 2.2323 | 0.35805 | 0.20186 | 0.027314 | 5
| 8 | 0.99991 | 0.99634 | 0.3583 | 0.20023 | 0.0096825 | 5
| 9 | 0.60532 | 0.60327 | 0.34046 | 0.20014 | 0.007391 | 5
| 10 | 0.29866 | 0.29828 | 0.12871 | 0.20081 | 0.01806 | 5
| 11 | 0.1 | 0.10078 | -0.77016 | 0.24548 | 0.14234 | 5
CMF010M Coriolis
| Meas.No. | Qmut | Qref | error | Unc. (k=2) | e_2sd | n
| - | kg/h | kg/h | % | % | % | -
Nitrogen | 1 | 0.12512 | 0.12571 | -0.47503 | 0.53269 | 0.49157 | 5
| 2 | 0.3435 | 0.34627 | -0.79947 | 0.23995 | 0.1243 | 5
| 3 | 0.74712 | 0.74733 | -0.028385 | 0.23331 | 0.11093 | 5
| 4 | 1.2475 | 1.246 | 0.11495 | 0.22542 | 0.093201 | 5
| 5 | 2.5726 | 2.5642 | 0.32406 | 0.23219 | 0.10857 | 5
| 6 | 3.5123 | 3.4963 | 0.45629 | 0.213 | 0.056946 | 5
CO2 | 7 | 4.2213 | 4.2149 | 0.15289 | 0.2118 | 0.028619 | 5
| 8 | 1.8418 | 1.8455 | -0.20119 | 0.21805 | 0.059208 | 5
| 9 | 1.1802 | 1.1899 | -0.81592 | 0.23202 | 0.098947 | 5
| 10 | 0.54734 | 0.54909 | -0.31777 | 0.22597 | 0.083805 | 5
| 11 | 0.19225 | 0.19164 | 0.31904 | 0.24598 | 0.12832 | 5

## All Runs
G16 atmospheric pressure N2 |  |  |  | pulse factor (p/m3) | 49200 | G16 atmospheric pressure CO2 |  |  |  | pulse factor (p/m3) | 49200 | CMF010M atmospheric pressure N2 |  |  |  | pulse factor (p/kg) | 800000 | CMF010M atmospheric pressure CO2 |  |  |  | pulse factor (p/kg) | 800000
Qmut (m3/h) | Qref (m3/h) | Error (%) | MUT pulses (N) | MUT time (s) | Prover time (s) | Qmut (m3/h) | Qref (m3/h) | Error (%) | MUT pulses (N) | MUT time (s) | Prover time (s) | Mmut (kg/h) | Mref (kg/h) | Error (%) | MUT pulses (N) | MUT time (s) | Prover time (s) | Mmut (kg/h) | Mref (kg/h) | Error (%) | MUT pulses (N) | MUT time (s) | Prover time (s)
2.9381 | 2.926 | 0.41506 | 618 | 15.3906 | 15.5715 | 2.2401 | 2.2316 | 0.37867 | 621 | 20.2848 | 20.471 | 0.125 | 0.1257 | -0.55872 | 1928 | 69.4094 | 69.31 | 4.2208 | 4.2142 | 0.15612 | 19198 | 20.468 | 20.585
2.9384 | 2.9267 | 0.40119 | 626 | 15.5884 | 15.568 | 2.2399 | 2.2318 | 0.3653 | 626 | 20.4492 | 20.47 | 0.12467 | 0.12571 | -0.82691 | 1919 | 69.2686 | 69.304 | 4.2218 | 4.2145 | 0.17239 | 19371 | 20.6476 | 20.5875
2.9386 | 2.9265 | 0.41361 | 625 | 15.5626 | 15.5695 | 2.2402 | 2.2324 | 0.34881 | 631 | 20.6104 | 20.4645 | 0.12545 | 0.12571 | -0.20932 | 1934 | 69.377 | 69.302 | 4.2209 | 4.2149 | 0.14199 | 19188 | 20.4568 | 20.588
2.9386 | 2.9265 | 0.41247 | 622 | 15.4878 | 15.5695 | 2.2408 | 2.2331 | 0.34657 | 623 | 20.3432 | 20.4585 | 0.12508 | 0.12571 | -0.50364 | 1926 | 69.29 | 69.302 | 4.2219 | 4.2152 | 0.15794 | 19356 | 20.631 | 20.5885
2.9389 | 2.9263 | 0.43112 | 622 | 15.486 | 15.57 | 2.2404 | 2.2326 | 0.35091 | 632 | 20.641 | 20.4635 | 0.12538 | 0.12573 | -0.27656 | 1929 | 69.2358 | 69.296 | 4.2213 | 4.2155 | 0.13603 | 19361 | 20.6394 | 20.5885
2.2344 | 2.2252 | 0.41704 | 635 | 20.7942 | 20.706 | 0.99997 | 0.99643 | 0.35512 | 639 | 46.7574 | 46.723 | 0.3436 | 0.34622 | -0.75581 | 3237 | 42.3936 | 42.3825 | 1.8418 | 1.8456 | -0.2028 | 19298 | 47.1496 | 46.9595
2.2345 | 2.2252 | 0.41664 | 636 | 20.8262 | 20.705 | 0.99982 | 0.99632 | 0.35181 | 638 | 46.6912 | 46.729 | 0.34328 | 0.34624 | -0.85391 | 3238 | 42.447 | 42.378 | 1.8416 | 1.8455 | -0.20936 | 19188 | 46.8854 | 46.961
2.2346 | 2.2252 | 0.4199 | 635 | 20.793 | 20.706 | 0.99984 | 0.99626 | 0.3598 | 639 | 46.7634 | 46.732 | 0.34355 | 0.34628 | -0.78764 | 3235 | 42.3742 | 42.373 | 1.8411 | 1.8456 | -0.24317 | 19164 | 46.841 | 46.961
2.2345 | 2.2254 | 0.40951 | 632 | 20.695 | 20.7035 | 0.99992 | 0.99632 | 0.36071 | 638 | 46.6868 | 46.7295 | 0.34328 | 0.3463 | -0.87223 | 3233 | 42.3814 | 42.371 | 1.8423 | 1.8453 | -0.16238 | 19218 | 46.9428 | 46.968
2.2346 | 2.2253 | 0.41777 | 630 | 20.6292 | 20.705 | 1 | 0.99638 | 0.36408 | 638 | 46.6828 | 46.7275 | 0.3438 | 0.34632 | -0.72773 | 3240 | 42.4084 | 42.369 | 1.8421 | 1.8455 | -0.18824 | 19217 | 46.9454 | 46.963
1.0128 | 1.0092 | 0.36105 | 641 | 46.3088 | 46.2285 | 0.60517 | 0.60312 | 0.33988 | 522 | 63.1148 | 63.0905 | 0.74667 | 0.74722 | -0.073104 | 4998 | 30.1218 | 30.1425 | 1.1802 | 1.1902 | -0.83585 | 7794 | 29.7168 | 29.769
1.0129 | 1.0093 | 0.35717 | 640 | 46.2326 | 46.2225 | 0.60527 | 0.60322 | 0.33883 | 521 | 62.9836 | 63.08 | 0.74754 | 0.74734 | 0.026733 | 5007 | 30.141 | 30.1375 | 1.18 | 1.1899 | -0.83574 | 7800 | 29.7458 | 29.7745
1.013 | 1.0095 | 0.34912 | 638 | 46.0828 | 46.2165 | 0.60535 | 0.60326 | 0.34671 | 522 | 63.0958 | 63.0765 | 0.74751 | 0.74729 | 0.029374 | 5005 | 30.13 | 30.137 | 1.1798 | 1.1899 | -0.85245 | 7840 | 29.9038 | 29.774
1.0131 | 1.0096 | 0.34953 | 642 | 46.3688 | 46.212 | 0.60542 | 0.60339 | 0.33696 | 522 | 63.0886 | 63.0635 | 0.74711 | 0.74736 | -0.034105 | 4995 | 30.086 | 30.134 | 1.18 | 1.1899 | -0.82654 | 7807 | 29.7716 | 29.774
1.0132 | 1.0097 | 0.33992 | 640 | 46.2208 | 46.204 | 0.60541 | 0.60336 | 0.33991 | 522 | 63.0894 | 63.067 | 0.74677 | 0.74745 | -0.090822 | 5002 | 30.1418 | 30.1315 | 1.1811 | 1.1898 | -0.72901 | 7815 | 29.7754 | 29.7755
0.60321 | 0.60144 | 0.29357 | 523 | 63.4412 | 63.3345 | 0.29857 | 0.29818 | 0.12988 | 171 | 41.9072 | 41.8445 | 1.2476 | 1.2458 | 0.14854 | 9989 | 36.0284 | 36.0075 | 0.54737 | 0.54894 | -0.28676 | 5114 | 42.0432 | 42.034
0.60319 | 0.60127 | 0.31894 | 522 | 63.3222 | 63.3505 | 0.29864 | 0.29828 | 0.11989 | 171 | 41.8976 | 41.831 | 1.2469 | 1.2459 | 0.07825 | 9990 | 36.0546 | 36.0065 | 0.54738 | 0.5491 | -0.31252 | 5115 | 42.0506 | 42.023
0.60311 | 0.60123 | 0.31213 | 523 | 63.4516 | 63.3565 | 0.29863 | 0.29827 | 0.12001 | 171 | 41.8992 | 41.8315 | 1.2471 | 1.2462 | 0.07681 | 9979 | 36.0076 | 36 | 0.547 | 0.54911 | -0.3841 | 5100 | 41.9558 | 42.022
0.60311 | 0.60134 | 0.2939 | 523 | 63.4518 | 63.345 | 0.29871 | 0.29832 | 0.13253 | 170 | 41.6418 | 41.8245 | 1.2473 | 1.2462 | 0.091394 | 9967 | 35.959 | 35.998 | 0.54757 | 0.5491 | -0.27842 | 5121 | 42.085 | 42.0205
0.60312 | 0.60127 | 0.30794 | 522 | 63.3288 | 63.352 | 0.29876 | 0.29834 | 0.14123 | 171 | 41.8798 | 41.8215 | 1.2485 | 1.2462 | 0.17977 | 10020 | 36.1156 | 35.9965 | 0.5474 | 0.5492 | -0.32707 | 5117 | 42.0652 | 42.0145
0.30081 | 0.30045 | 0.12294 | 523 | 63.4412 | 41.5575 | 0.10004 | 0.10076 | -0.71077 | 101 | 73.8722 | 73.596 | 2.5707 | 2.564 | 0.26091 | 12291 | 21.5158 | 21.479 | 0.19226 | 0.1916 | 0.34536 | 3057 | 71.5514 | 71.5385
0.30086 | 0.30039 | 0.15546 | 522 | 63.3222 | 41.5635 | 0.10004 | 0.10076 | -0.72031 | 101 | 73.8748 | 73.588 | 2.5721 | 2.5644 | 0.30206 | 12297 | 21.5138 | 21.476 | 0.19205 | 0.19163 | 0.22035 | 3054 | 71.5598 | 71.5275
0.30082 | 0.30041 | 0.13706 | 523 | 63.4516 | 41.5615 | 0.099884 | 0.10078 | -0.88891 | 100 | 73.2558 | 73.5745 | 2.5742 | 2.564 | 0.39486 | 12296 | 21.4952 | 21.479 | 0.19233 | 0.19164 | 0.35746 | 3058 | 71.5484 | 71.5225
0.30084 | 0.30046 | 0.12661 | 523 | 63.4518 | 41.555 | 0.10003 | 0.10079 | -0.75827 | 101 | 73.8822 | 73.5625 | 2.5721 | 2.5645 | 0.29808 | 12245 | 21.423 | 21.475 | 0.19238 | 0.19165 | 0.38063 | 3056 | 71.4836 | 71.519
0.30077 | 0.30041 | 0.12091 | 522 | 63.3288 | 41.5625 | 0.10002 | 0.1008 | -0.77256 | 101 | 73.884 | 73.5525 | 2.5737 | 2.5644 | 0.3644 | 12239 | 21.3992 | 21.475 | 0.19222 | 0.19166 | 0.29141 | 3048 | 71.3574 | 71.5135
0.10046 | 0.101 | -0.53099 | 171 | 41.5944 | 73.4785 | [6 empty] | 3.5116 | 3.4969 | 0.4198 | 12247 | 15.6942 | 15.7505
0.10037 | 0.101 | -0.62067 | 171 | 41.5884 | 73.48 | [6 empty] | 3.5116 | 3.4962 | 0.43844 | 12271 | 15.725 | 15.7515
0.10046 | 0.10103 | -0.56599 | 170 | 41.3508 | 73.4545 | [6 empty] | 3.5135 | 3.4963 | 0.49273 | 12270 | 15.715 | 15.7515
0.10028 | 0.10099 | -0.70162 | 170 | 41.3472 | 73.488 | [6 empty] | 3.5127 | 3.4962 | 0.47247 | 12190 | 15.6162 | 15.752
0.10026 | 0.10101 | -0.74196 | 171 | 41.6004 | 73.466 | [6 empty] | 3.512 | 3.496 | 0.45801 | 12355 | 15.8308 | 15.7525

## Mass flow uncertainty
uncertainty (k=2)
Vol CMC (k=2) | 0.2 | %
Nitrogen Pressure and temperature sensitivity
Rho(P,T) | 1.1637
Rho(P+U,T) | 1.164 | 11.4399 | kg/m3/Mpa
Rho(P,T+U) | 1.1633 | -0.0039585 | kg/m3/°C
CO2 Pressure and temperature sensitivity
Rho(P,T) | 1.8374
Rho(P+U,T) | 1.838 | 18.1553 | kg/m3/Mpa
Rho(P,T+U) | 1.8368 | -0.0063431 | kg/m3/°C
Nitrgoen Density Uncertainty
| value | U | ci | U(kg/m3)(k=2)
Temperature (°C) | 21.5 | 0.1 | -0.0039585 | -0.00039585
Pressure (Pa) | 101743 | 30 | 11.4399 | 0.0003432
EOS (%) | - | 0.01 | 1 | 0.00011637
Density | 1.1637 |  |  | 0.00053668
|  |  | U (%) | 0.04612
CO2 Density Uncertainty
| value | U | ci | U(kg/m3)(k=2)
Temperature (°C) | 21.5 | 0.1 | -0.0063431 | -0.00063431
Pressure (Pa) | 101743 | 30 | 11.4399 | 0.0003432
EOS (%) | - | 0.05 | 1 | 0.0009187
Density | 1.8374 |  |  | 0.001168
|  |  | U (%) | 0.063566